DOSIMETER FILM DAN TLD

SEBAGAI DOSIMETER PERORANGAN

Elfida

Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif, BATAN

PENDAHULUAN

Paparan kerja dari sumber radiasi eksterna dapat terjadi akibat dari berbagai kegiatan antara lain dari berbagai tahapan daur bahan bakar nuklir serta penggunaan sumber radioaktif di bidang kedokteran, penelitian ilmiah, pertanian dan industri.  Rekomendasi International Commission for Radiation Protection (ICRP) tahun 1990 dan ketentuan Badan Pengawas  Tenaga Nuklir (BAPETEN) mensyaratkan bahwa pekerja yang diduga mendapat dosis radiasi harus mendapat layanan pemantauan penerimaan dosis radiasi perorangan.

Sistem dosimeter perorangan yang digunakan untuk memantau dosis radiasi yang diterima oleh pekerja disesuaikan  jenis instalasi dan sumber radiasi yang digunakan, sedangkan alat pemantauan dosis perorangan biasanya disebut dosimeter perorangan. Dosimeter perorangan yang ada saat ini banyak jenisnya antara lain : dosimeter film fotografi, dosimeter termoluminesens (TLD),  dosimeter radiofotoluminesens (RPL), dosimeter gelembung, dosimeter jejak, dosimeter luminesens stimulasi optik (OSL) dan lain-lain. Pada umumnya yang digunakan  sebagai dosimeter perorangan adalah dosimeter film fotografi dan TLD. Dalam makalah ini akan dibahas dosimeter film dan TLD  sebagai dosimeter perorangan. [1]

# PENENTUAN JENIS DOSIMETER PERORANGAN

Sebelum institusi pelayanan pemantauan dosis perorangan atau suatu instalasi nuklir menentukan pilihan terhadap dosimeter perorangan yang akan digunakan, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi geografis, kondisi lingkungan, sumber radiasi termasuk energi radiasi, keakuratan dan biaya operasional.

Kondisi geografis seperti jarak yang jauh antara laboratorium pemroses dosimeter perorangan dengan pemakai dapat menjadi pertimbangan sehubungan dengan faktor pemucatan (fading), ketepatan waktu pengiriman dan penerimaan, kemungkinan hilang dan rusaknya dosimeter dalam perjalanan. Kondisi lingkungan, misalnya cahaya, panas dan kelembaban udara baik selama pengiriman, penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan sangat berpengaruh terhadap kinerja dosimeter perorangan. Karakteristik medan radiasi di mana pekerja terpapari radiasi merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan jenis dosimeter perorangan. Energi dan jenis radiasi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dosimeter personil ini antara lain:

- Energi foton lebih dari 3 MeV.

Beberapa dosimeter perorangan dapat mengukur Hp(10) untuk foton pada energi ini. Sumber radiasi utama adalah sinar  dari peluruhan 16N yang dihasilkan jika neutron termal mengaktivasi udara dan yang dihasilkan dari akselerator energi tinggi.

2.  Energi foton tinggi dengan energi 100 keV sampai dengan 3 MeV.

Semua dosimeter personil pada umumnya dapat mengukur dosis tara seluruh tubuh [Hp(10)]. Foton dalam rentang energi ini dapat ditemukan di reaktor, fasilitas radioterapi, radiografi industri dan di sekitar akselerator.

- Energi foton 12 keV sampai dengan 100 keV.

Beberapa dosimeter perorangan juga pada umumnya dapat mengukur Hp(10) untuk  energi foton pada rentang energi ini. Energi radiasi foton ini banyak ditemukan dalam sinar X diagnostik, radionuklida 241Am dan peralatan sinar X untuk kristalografi serta penelitian.

4.  Sinar X < 12 keV, sinar   dan positron.

Ada beberapa dosimeter perorangan yang dapat mengukur dosis tara kulit [Hp(0,07)].   Sinar , positron dan elektron dapat ditemukan dari sumber radionuklida atau fasilitas penelitian.

5.	Neutron

Hanya beberapa dosimeter perorangan yang dapat mengukur Hp(10) dari radiasi  neutron. Neutron dapat ditemukan di sekitar reaktor nuklir, sumber neutron Am-Be dan 257Cf.

# DOSIMETER FILM FOTOGRAFI

# Prinsip Kerja

Film fotografi terdiri dari lapisan tipis butir emulsi yang terbuat dari kristal perak bromida (AgBr) dan tersebar merata dalam lapisan gelatin yang peka terhadap radiasi pengion. Butir-butir AgBr dalam emulsi film yang telah terkena paparan radiasi bila diproses dalam larutan pengembang akan berubah menjadi perak metalik dan jika dilarutkan dalam larutan pemantap akan terlihat sebagai penghitaman film. Tingkat kehitaman film sebanding dengan dosis radiasi yang diterima oleh dosimeter film. Kehitaman film  ini diukur dengan menggunakan peralatan yang disebut densitometer.

Dosimeter film yang digunakan sebagai dosimeter neutron adalah jenis dosimeter film emulsi jejak. Hasil interaksi neutron dengan emulsi bila dikembangkan akan terlihat sebagai jejak dari partikel pengion  hasil tumbukan neutron dengan atom hidrogen dalam emulsi. Jumlah jejak ini sebanding dengan dosis neutron yang mengenai dosimeter film, dan dapat dihitung melalui mikroskop dengan perbesaran sampai 1000 kali.

# Kemampuan Pengukuran

Dosimeter film dapat digunakan sebagai dosimeter foton ( dan sinar X),  dan neutron dengan kemampuan mengukur dosis 200 Sv sampai dengan 1 Sv. Dosimeter film tergantung pada energi, untuk pemakaian dosimeter film ini digunakan holder yang mengandung bermacam-macam filter dengan ketebalan yang berbeda-beda. Filter tersebut terbuat dari bahan antara lain plastik, Al, Cu, Sn dan Cd. Film neutron pada dosimeter film untuk neutron akan jenuh pada dosis  50 mSv dan mempunyai energi ambang 0,7 MeV. Dosimeter film umumnya digunakan untuk periode waktu hanya  satu bulan, dan jika dipakai lebih lama lagi maka pemudaran film harus mendapat perhatian khusus, karena hal ini dapat menjadi masalah besar dalam evaluasi dosis.

Dosimeter Termoluminesens (TLD)

# Prinsip Kerja

TLD didasarkan pada eksitasi elektron oleh radiasi pengion (diikuti oleh proses terperangkap) dan pelepasan elektron yang terperangkap dengan pemanasan menyebabkan pancaran cahaya. Pengukuran kuantitas keluaran cahaya dilakukan dengan menggunakan tabung pengganda cahaya (PMT tube) dan keluarannya digambarkan sebagai fungsi temperatur yang disebut kurva pancar, ini dilakukan semua oleh alat pembaca TLD (TLD reader).  Kuantitas pancaran cahaya pada kurva pancar tadi sesuai dengan dosis radiasi yang diterima oleh TLD.

# Kemampuan Pengukuran

TLD dapat digunakan sebagai dosimeter foton, beta, neutron, diskriminasi dan ekstrimiti. TLD mampu mendeteksi dosis dalam rentang 0,01 mSv sampai dengan 2 Sv. Pengaruh pemudaran atau pengurangan dosis tatkala penyimpanan pada umumnya kecil yaitu sekitar 5 % pertahun pada temperatur 25 C. Kombinasi TLD 6LiF dan 7LiF digunakan untuk mendeteksi neutron lambat yang dihambur balikkan oleh tubuh manusia serta dosis radiasi  yang menyertainya dalam medan radiasi tersebut. Bila TLD digunakan untuk radiasi  maka pada holder harus dilengkapi dengan filter dengan ketebalan rendah sekitar 17 mg cm-2. Periode waktu pemakaian TLD untuk pemantauan dosis radiasi eksterna dapat mencapai 3 bulan.

# PEMBAHASAN

Dosimeter perorangan baik film fotografi maupun TLD masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan . Keuntungan penggunaan dosimeter film fotografi  adalah  dapat merupakan catatan permanen, harganya lebih murah, dapat memberikan informasi  energi efektif  dan dapat memberikan informasi adanya kontaminasi zat radioaktif. Sedangkan kerugiannya adalah mempunyai ketergantungan terhadap energi radiasi sehingga memerlukan rancangan filter yang rumit pada holdernya, hubungan antara dosis dan kehitaman film tidak linier, sangat peka terhadap temperatur dan kelembaban udara yang dapat mengakibatkan pemudaran film sulit diprediksi.

Keuntungan TLD adalah mempunyai kepekaan dan ketelitian yang tinggi, relatif setara dengan jaringan tubuh,  mempunyai kestabilan jangka panjang yang baik terhadap berbagai kondisi, mudah diproses, dapat dipakai ulang, dapat digunakan sebagai dosimeter ekstrimitis karena bentuknya kecil dan mempunyai linieritas terhadap dosis yang lebih lebar dibanding film. Adapun kerugiannya adalah kegagalan proses pembacaaan pertama tidak dapat diulang, sehingga informasi dosis hilang, tidak ada pencatatan permanen karena proses pembacaan tidak dapat diulang dan memerlukan biaya relatif besar.

# Tabel 1. Karakteristik film fotografi dan TLD

| No | Karakteristik | Film | TLD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor setara jaringan tubuh | tidak | ya |
| 2 | Digunakan sebagai dosimeter foton (12 keV – 3MeV) | ya | ya |
| 3 | Digunakan sebagai beta (200 keV keatas) | ya | ya |
| 4 | Digunakan sebagai dosimeter netron termal | ya | ya |
| 5 | Digunakan sebagai dosimeter ekstrimitas | tidak | ya |
| 6 | Dosimeter dapat dipakai ulang | tidak | ya |
| 7 | Linier terhadap dosis | tidak | ya |
| 8 | Keakurasian (ketepatan) | ya | ya |
| 9 | Ketelitian | kurang | ya |
| 10 | Kestabilan jangka panjang | tidak | ya |
| 11 | Peka terhadap temperatur kamar | ya | tidak |
| 12 | Peka terhadap kelembaban kamar | ya | tidak |
| 13 | Peka terhadap cahaya | ya | sedikit |
| 14 | Catatan permanen | ya | tidak |
| 15 | Proses pembacaan | komplek | sederhana |
| 16 | Kekomplekan alat baca | sederhana | komplek |
| 17 | Harga dosimeter | murah | mahal |
| 18 | Harga alat baca | rendah-menengah | tinggi |
| 19 | Tingkat keahlian yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan | Sangat rendah | Sangat tinggi |

KESIMPULAN

Hasil pembahasan menunjukan bahwa dari segi kepekaan terhadap radiasi, ketelitian, keakuratan, ketergantungan energi, ketahanan terhadap kondisi lingkungan, kestabilan, kemudahan proses maka  TLD lebih baik daripada film fotografi. Dengan demikian TLD lebih baik dari pada film fotografi sebagai dosimeter perorangan. Meskipun demikian apabila ditinjau dari segi ekonomi, film fotografi lebih ekonomis dibandingkan dengan TLD.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	BAPETEN, Pedoman sistem Pelayanan Pemantauan Dosis Eksterna Perorangan, Jakarta (2000).

[2]	IAEA, Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of Radiation, Safety Guide No. RS-G-1.3, Vienna (1999).

[3]	ISO, Personal Photographic Dosimeter, ISO-1757:1996(E), Switzerland (1996).

[4]	IAEA,Draft Safety Report on Dosimetry Services for Individual Monitoring of Occupational Exposure from External Radiation Sources, Vienna (1998).

[5]	IAEA, The Safe Use of Radiaiton Source, Training Course series No.6, Vienna (1995).

---ooo0ooo---